[bookmark: _GoBack]2026年杜集区残疾人基本型辅助器具采购项目采购需求
	序号
	产品名称
	技术参数
	采购数量
（件）
	备注

	1
	普通手动
轮椅
	■1.产品符合GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。
2.其他技术参数：
（1）手驱动后轮，可折叠；
（2）车架为高强度铝合金材质，铝合金表面烤漆或氧化处理；
（3）座靠垫采用牛津布料,并且内套加帆布进行加牢加固；
（4）耐磨≥6寸万向前轮，≥20寸后轮,具有良好的减震性能；
■（5）须提供省级及以上医疗器械质量监督检验机构出具的产品检测合格的检测报告扫描件，检测报告型号需与响应产品型号一致。
	141
	

	2
	框式两轮
助行器
	■1.产品应符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第一部分：框式助行架》国家标准；
2.主体材质为高强度铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理，支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高；
3.扶手承重≥100kg；
4.能提供框式四脚、框式四轮、框式两轮、阶梯框式、差动框式助行器。
	121
	

	3
	腋拐
	■1.产品应符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准；
2.主体材质为高强度铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理。防滑手柄，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；表面应精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；
3.高度、握把可调节，不少于2个型号；
4.配备2个备用防滑支脚垫；
5.承重≥100kg；
6.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行。
	131
	

	4
	高靠背
轮椅
	■1.产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准；
2.车架材质采用高强度铝合金材质，铝合金直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，每种材质不少于2个型号。铝合金表面烤漆或氧化处理，头肩部靠背部分可卸，配置软质地头枕，采用卡快式或液压杆式后躺调整，调整角度90°～180°；
3.坐宽、坐高、坐深、靠背高可提供不同的尺寸；
4.承重≥100KG。
	15
	

	5
	功能型
轮椅
	■1.产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准；
2.手驱动后轮；
3.车架材质采用高强度铝合金材质，铝合金直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，每种材质不少于2个型号，铝合金表面烤漆或氧化处理，可折叠，配置双侧防后倾装置，扶手可上翻拆卸，脚踏板支架可拆卸，高度可调节，配置安全带及足跟带；
4.坐宽、坐高、坐深、靠背高可提供不同的尺寸；
5.具有手连刹车和肘节式刹车功能，驻车装置制动后不能高于座面；
6.耐磨≥6寸万向前轮；≥20寸后轮；具有良好的减震性能；
7.承重≥100KG。
	2
	

	6
	沐浴椅
	1.主体材质为铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理，椅座和座背材质均为高强度工程塑料，表面防滑，环保；
2.配置：有安全扶手设计，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，坐面靠背PE中空吹塑成形，表面具有防滑功能，且容易清洗；
3.能提供不少于2种型号；
4.承重≥100kg；
5.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行。
	30
	

	7
	坐便椅
	■1.产品符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准和相关企业标准；
2.主体材质为铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理，可折叠结构；
3.配置：有安全扶手设计，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，厕桶配合顺畅，安装方便、容易清洁；
4.能提供不少于2种型号；
5.承重≥100kg；
6.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行。
	40
	

	8
	四轮
助行器
	■1.产品应符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第一部分：框式助行架》国家标准；
2.主体材质为高强度铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理，支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高；
3.扶手承重≥100kg；
4.能提供框式四脚、框式四轮、框式两轮、阶梯框式、差动框式助行器.
	5
	

	9
	四脚
助行器
	■1.产品应符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第一部分：框式助行架》国家标准；
2.主体材质为高强度铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理，支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高；
3.扶手承重≥100kg；
4.能提供框式四脚、框式四轮、框式两轮、阶梯框式、差动框式助行器.
	5
	

	10
	单侧
助行架
	■1.产品应符合GB/T19545.4-2008《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准；
2.主体材质为高强度铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理。防滑手柄，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；表面应精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；
3.高度、握把可调节，提供不同材质单脚和多脚共不少于3个型号；
4.配备2个备用防滑支脚垫；
5.承重≥100kg；
6.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行。
	1
	

	11
	四脚手杖
	■1.产品应符合GB/T19545.4-2008《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准；
2.主体材质为高强度铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理。防滑手柄，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；表面应精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；
3.高度、握把可调节，提供不同材质单脚和多脚共不少于3个型号；
4.配备2个备用防滑支脚垫；
5.承重≥100kg；
6.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行。
	15
	

	12
	手摇式
护理床
	■1.床面严格按照中华人民共和国行业标准YY0003-90进行承重静压实验检测；
2.材质：优质冷轧钢板一体冲压成型（带透气孔），床头、尾板采用ABS高级工程塑料。面板厚度不小于1.0㎜，床架横管厚度不小于1.5mm，脚架管厚度不小于1.5mm。使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺；
3.可自如装卸，四角装有防撞包角，摇手可内藏式，手柄转动灵活、安全、耐磨、轻便省力、无噪音、并有两极空转限制保护装置；
4.配折叠式护栏，脚轮抗磨、转动灵活，无噪音；
5.背部上升≥70°，腿部上升≥30°；
6.承重≥200KG。
	5
	

	13
	充气防褥疮床垫
	■1.材质：优质医用PVC布料或海绵，拥有良好的吸湿透气性能。材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成；
2.能提供充气、海绵各不少于2种型号；
3.床垫额定负载：≥ 200 Kg；
4.产品要有独立外包装；
5.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行。
	25
	

	14
	普通盲杖
	■1.产品符合 GB16930.1-2014盲杖体系第1部分：安全色标志和GB/T16930.2-2021盲杖第2部分：性能要求和试验方法国家标准。
2.颜色：红白颜色；
3.杆身外表具有反光膜复盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光；
4.杆身长度尺寸（mm）：1200≤L＜1500，收缩后长度＜300，伸缩节数：9节；
5.手柄最小长度（mm）：≥150；
6.手柄材质：环保材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端应装有弹性腕带，并易于更换；
7.杖尖材质：耐磨、绝缘、振动传导信号，并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈，易于更换，杖头采用耐磨性能优良的材料做成；
8.杆身材质：钛合金，具有耐磨，不氧化，重量轻的特点，总重量＜200g
9.手柄松紧绳尼龙制成,具有回弹性,耐拉,抗老化特点。
10.盲杖可伸缩收纳、伸缩部件灵活；伸缩部件连接牢固；伸缩部件方便拉伸和收缩，不应有卡滞现象；
11.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺；
12.正常使用时，各部件材料不应掉色，不应使皮肤、衣服着色；
13.每只盲杖配有独立包装袋。
	20
	


说明：1.表中带“■”的，为重要指标。
2.生产企业、代理商和经销商均可参加投标。
3.需提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证。
4.产品检测报告须在有效期内。
